## Slide 1: Les Diagnostiques de faisceaux au CERN
T. Lefevre

## Slide 2: Sommaire
Une vue d’ensemble du Groupe d’instrumentation de faisceaux du CERN
Exemples de récents développements mis en opération en 2021
Exemples de technologies ‘Clés’
Exemples d’activités de R&D
Conclusions

## Slide 3: Les responsabilités du groupe d’instrumentation
Responsable pour la conception, la construction et l’opération des instruments qui permettent l’observation des faisceaux primaires et secondaires, et la mesure de leur principaux paramètres (> 10000 instruments)
~ 130 personnes (dont 50% d’employé(e)s et 50% de pos-doctorant(e)s, étudiant(e)s ou associé(e)s de projets)

## Slide 4: Les responsabilités du groupe d’instrumentation
Recherche et Développement pour améliorer les techniques de détection actuelles et explorer de nouvelles pistes pour permettre de relever les challenges des besoins des futurs projets d’accélérateurs du CERN
https://clic.cern/
https://fcc.web.cern.ch/Pages/default.aspx
https://pbc.web.cern.ch/
https://muoncollider.web.cern.ch/welcome-page-muon-collider-website

## Slide 5: Exemples de récents développements mis en opération en 2021

## Slide 6
Système d’acquisition pour les moniteurs de position de faisceaux du SPS

## Slide 7
Système d’acquisition pour les moniteurs de position de faisceaux du SPS
240 BPMs avec une électronique résistante aux radiations (<750Gy) installée dans le tunnel
75dB de gamme dynamique en utilisant la compression logarithmique
ASICs et transmetteurs optiques résistants aux radiations (>10kGy) développés au CERN: https://ep-dep.web.cern.ch/organisation/ese

## Slide 8
Transmission par fibre optique du tunnel aux bâtiments de surface où se trouvent l’électronique d’acquisition basée sur une carte VME (‘VFC-HD’) conçue par le groupe
2Go
DDR3
FMC-HPC
VME64
interface
ARRIA V FPGA
2 SFPs
Synchronisation
4 SFPs –
mesure
Type de faisceaux | Résolution (tour par tour)
Paquet (2ns long) | 150um
Multi-paquets (train de 10us) | 7um
Première mesure d’Orbite dans le SPS
Système d’acquisition pour les moniteurs de position de faisceaux du SPS

## Slide 9
Nouveaux Scanneurs à fil rapides dans le PSB, PS et SPS

## Slide 10
Nouveaux Scanneurs à fil rapides dans le PSB, PS et SPS
17 scanneurs installés en 2020 + 5 unités construites pour ESS
Vitesse de rotation maximale 20m/s
Positionnement du fil utilisant un encodage optique laser
Détection de particules secondaires avec scintillateurs et PMTs
Digitalisation a 500MS/s pour fournir des mesures paquet par paquet
Disque utilisé pour l’encodage optique
40µm
6µm

## Slide 11
4H, 4V dans le PS Booster
3H, 2V dans le PS
2H, 2V dans le SPS
Profils mesurés dans le PS
Profils ‘paquet par paquet’ mesurés dans le SPS
Nouveaux Scanneurs à fil rapides dans le PSB, PS et SPS

## Slide 12
  R&D sur le choix de matériau pour les fils
1 Sapinski, M., J. Koopman, E. Métral, A. Guerrero, et B. Dehning. « Carbon Fiber Damage in Accelerator Beam ». CERN Document Server, 1 mai 2009. https://cds.cern.ch/record/1183415.
Du graphene au fil de ‘Carbon Nano-Tubes’ (CNT)
Test de fils en CNT sur la ligne
Hiradmat@CERN en 2021
Fil
CNT
100 µm
~ 0,5 µm
~ 20 nm
Nouveaux Scanneurs à fil rapides dans le PSB, PS et SPS
Fil nouveau
Fil ancien

## Slide 13: Exemples de technologies ‘Clés’

## Slide 14
Centrage d’un Collimateur à l’aide de Moniteur de position

## Slide 15
2 moniteurs de position par Collimateur (1 face avant, 1 face arrière) sur le LHC
Ajuster le centrage et l’ouverture d’un collimateur (et mesurer son angle) en quelques dizaines de secondes
Mesure de la performance du système au cours du temps et la génération d’alarmes en cas d’une dérive dangereuse de la position du faisceau
Système doit être compatible avec l’ultra vide et avec un étuvage à 250∘C sur 48h
Système doit résister à des doses de radiation élevées (~20 MGy)
Système doit garantir une précision de positionnement de 20um avec une résolution de l’ordre du micron
Centrage d’un Collimateur à l’aide de Moniteur de position

## Slide 16
Capteurs électrostatiques
Câbles en SiO2 pour sortir le signal du vide
Taux de dégazage <1e-9 mbar· l/s
Câbles de 8m de long en Kapton (résistants aux radiations) suivis de câbles standards de 50m long jusqu’au système d’acquisition
Centrage d’un Collimateur à l’aide de Moniteur de position

## Slide 17
Electronique pour la mesure de position à haute résolution (<1um, 25Hz)
Diode ORbit and Oscillation electronic (DOROS)
Résolution mesurée à 100nm
Centrage d’un Collimateur à l’aide de Moniteur de position

## Slide 18
Mesure d’intensité de faisceau

## Slide 19
Tous les composants sont conçus en deux parties distinctes de manière à pouvoir être installés sans avoir à casser le vide !
Système d’acquisition basé sur la carte VME ‘VFC-HD’ équipée d’une mezzanine FMC de digitalisation a 500MSa/s.
Basé sur la mesure du courant image (Wall Current Transformer) – LHC & SPS
Mesure d’intensité de faisceau

## Slide 20
Lab. WCT: - Filtre passe-bas < 1.1 GHz - Coupure basse: > 500 Hz
LHC WCT: - Filtre passe-bas < 400 MHz - Coupure basse: > 500 Hz
LHC ICT: - pas de filtre haut - Coupure basse: > 600 Hz
Mesure d’intensité de faisceau
Basé sur la mesure du courant image (Wall Current Transformer) – LHC & SPS

## Slide 21
FBCT WCT
ΔI/I ≈ (0.3 – 0.7)% / mm ΔI/I < 0.001% / mm
Test réalisé au LHC sur la dépendance du signal par rapport à la position du faisceau
Mesure d’intensité de faisceau
Basé sur la mesure du courant image (Wall Current Transformer) – LHC & SPS

## Slide 22
Moniteur d’ionisation du gaz résiduel

## Slide 23
  Basé sur une technologie de détecteurs à pixel hybrides développé au CERN i.e. Timepix3
https://medipix.web.cern.ch/technology-chip/timepix3-chip
Capteur et Lecture indépendante
Capteur en Si, GaAs, CdTe, ..
Puce de lecture ‘Timepix3’, CMOS 130nm
Timepix3
256x256 pixels
55um
Résolution temporelle de 1.5625ns
Calibration en énergie possible (ToT)
8x liens série à 640Mbits/s = 5.12Gbit/s
Moniteur d’ionisation du gaz résiduel

## Slide 24
http://bgi-web.web.cern.ch/bgi-web/
  Conçu pour résister aux fort courants (impédance et chauffage) et être compatible avec l’ultra-vide
Moniteur d’ionisation du gaz résiduel

## Slide 25
Moniteur installé dans le PS
Moniteur d’ionisation du gaz résiduel
Le partie du moniteur sous vide

## Slide 26
1.5s en temps réel
Chaque image correspond a une intégration du signal pendant 10 ms
Données non filtrées pour montrer le diffèrent types de bruit de fond (perte de faisceaux)
Mesures pendant l’injection, l’accélération et l’extraction d’un faisceau au PS
Profil & position mesurés tout au long du cycle PS
Moniteur d’ionisation du gaz résiduel

## Slide 27: Exemples d’activités de R&D

## Slide 28: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Transition

## Slide 29: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Transition
Simulation de l’image OTR d’une particule unique
Polarisation verticale
Forward OTR
Beam
Screen
Backward OTR
Mesure de la taille de faisceau s en mesurant la visibilité de la distribution OTR
  Utilisant un système d’imagerie simple (lentille, polariseur et filtre de couleur)

## Slide 30: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Transition
P. Karataev et al., PRL 107, 174801 (2011)
B. Bolzon et al., PRSTAB 18, 082803 (2015)
Tests effectués à ATF2/KEK
Images acquises durant le scan d’un aimant quadripolaire
  Utilisant un système d’imagerie simple (lentille, polariseur et filtre de couleur)

## Slide 31: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Transition
Images acquired during a Quadrupole scan
Images acquired during a Quadrupole scan
Plus petite taille de faisceau mesurée à 600nm
P. Karataev et al., PRL 107, 174801 (2011)
B. Bolzon et al., PRSTAB 18, 082803 (2015)
  Utilisant un système d’imagerie simple (lentille, polariseur et filtre de couleur)

## Slide 32: Diagnostiques utilisant le rayonnement Cherenkov

## Slide 33: Diagnostiques utilisant le rayonnement Cherenkov
  Rayonnement Cherenkov cohérent émis dans des inserts diélectriques
Polarization Current Approach D. V. Karlovets and A. P. Potylitsyn in JETP Lett. 90 (2009), M. Shevelev, A. Konkov, and A. Aryshev in Phys. Rev. A 92, 053851 (2015)
Non-intrusif
Le spectre de la lumière émise
  Dépend du diélectrique (transparence)
  Coupure basse liée au diamètre de l’insert
  Pas de coupure haute
Intéressant pour des faisceaux courts ou des mesures à hautes fréquences (>10GHz  UV)

## Slide 34: Diagnostiques utilisant le rayonnement Cherenkov
  Mesure de paquet courts utilisant le rayonnement cohérent Cherenkov
Mesurer la puissance émise à 3 fréquences
(30GHz, 60GHz, 90GHz) - CLEAR/CERN -200MeV e-
Curcio et al, PRAB 23, 022802 (2020)

## Slide 35: Diagnostiques utilisant le rayonnement Cherenkov
  Mesure de position à hautes fréquences utilisant le rayonnement cohérent Cherenkov pour AWAKE
Inserts en Alumine pour un BPM à 30GHz
Mesures de sensibilité réalisée à CLEAR/CERN en Sept 2021

## Slide 36: Conclusions
Le groupe d’instrumentation du CERN opère un grand nombre de systèmes, avec un mélange technologies plus ou moins récentes
Nous construisons des systèmes électromécaniques complexes
Nous construisons des systèmes de contrôle et d’acquisition pour nos besoins spécifiques
Avec des intensités de faisceaux toujours plus grandes, nous développons de plus en plus d’instruments non-intrusifs pour améliorer la performance et faciliter la maintenance de nos accélérateurs
Nous sommes engagés dans un programme de R&D stimulant pour répondre au besoin des projets à l’étude au CERN

## Slide 38: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Diffraction

## Slide 39: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Diffraction
  Une alternative non-intrusive au rayonnement de Transition basé sur l’utilisation de fines fentes
Cibles DR
OTR
50um
80um
105um
220um
Dépôt d’aluminium autour de la fente pour maximiser le rayonnement de Diffraction en augmentant la réflectivité
Sablage du reste de la cible afin de diffuser la lumiere provenant de sources parasites (SR) et minimiser le bruit de fond
Offset

## Slide 40: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Diffraction
En imagerie, la taille verticale ne peut pas être mesurée, mais la position verticale du faisceau est précisément mesurée en comparant l’intensité lumineuse émise par chaque bord de la fente
Offset
KEK-ATF2 beam
Averaging 100 shots
R. Kieffer et al., NIMB 402 88 (2018)
  Test à ATF2/KEK – Système d’imagerie simple (lentille, polariseur, filtre de couleur)

## Slide 41: Mesurer des faisceaux de petites tailles avec le rayonnement de Diffraction
M. Bergamaschi et al., PRA 13 014041 (2020)
La sensibilité augmente pour des longueurs d’onde plus courtes, démontrant ici la mesure de faisceau de 4-5 micrometers à 250nm
400nm
250nm
  Test à ATF2/KEK – Mesures angulaires

## Slide 42: Scintillating fibres as particle detectors
Beam monitoring of secondary beams in the CERN experimental areas: x12 for Neutrino platform, x5 for East Area (2021) and x35 for North Area (completed by LS3)
Multi-mode optical fibre with a core made of a plastic scintillator.
When a beam particle crosses the fibre, it produces light that is trapped by the fibre and travels along it.
High sensitivity to detect particles up to rates of 107 particles/second.
200 fibres of 1 mm thickness and square cross section packed in one plane.
Designed to work in a primary vacuum (10-3 mbar)